Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЦИКЛИРАН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ ЗА РЕНТГЕНОСКОПИЯ И РЕНТГЕНОГРАФИЯ С ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ:

I. ДВИЖЕНИЯ

1. Накланяне на масата: 90 до -90 градуса тренделенбург

2. Накланяне скорост: променлива от 1 до 4,5 градуса и автоматично намаляване на скоростта до нула в близост до хоризонтални и крайни позиции с гладки спирки

3. Надлъжно сканиране: рентгенов лъч сканиране 155 сантиметра

4. Хоризонтално сканиране: 32см/16см до двете страни/покритие пациент приблизително 200 см.

5. Колона рентгенова тръба: ъгъл 40 градуса от двете страни с ортогонална спирка

6. SID – 1100 и 1500 мм

7. Въртене на рентгеновата тръба: 210 градуса наляво и 120 по отношение на правото, със спирки на 0, 40, 50 и 90 градуса от двете страни и 180 наляво

8. Томография: Линейно движение на 40, 20 и 8 градуса. Скорост при избор на ъгъл: 40 гр. В 3 или 1,5 с., 8гр В 0,6 или 0,3с.

9. Движение височина: 82-112 см.

10. Максимално тегло на пациента: 200 кг.

11. Размери плот: 225/66 см.

12. Колиматор: Автоматична, може да се върти ръчно над 45 градуса в двете посоки

13. Компресор: Моторизиран с регулиране на налягане между 4 и 16 кг.

14. Индикатор: L, R

15. Бързи последователни експозиции: 6 експозиции на 4 секунди

16. Подготовка за експозиция: 1,2 секунди

17. Размери на касети: 18/24см, 24/18см., 20/40см, 40/20см, 24/30см, 30/24см, 30/40 см, 40/30см, 35/35см, 35/43см, 43/35см, 18/43см, 43/18см.

II. ГЕНЕРАТОР

1. Мощност: Мин 50кW

2. Аноден ток: 630мА при 80кВ, 500мА при 100кВ, 400мА при 125кВ, 320мА при 150кВ

III. МОНИТОРИ

1. Мрежово напрежение: 90 – 264 волта

2. Честота на мрежата: 45 – 66 херца

3. Мощност: 190 вата

4. Тегло: 24 кг. – 17 инчов, 33кг. – 21 инчов

5. Размери: 426/446/495 – 17 инч., 498/402/495 – 21 инч.

IV. ДИАПАЗОН НА НАПРЕЖЕНИЕТО

1. Диапазон на напрежението за графия: 40 – 150 кВ

2. Диапазон на напрежението за скопия: 40 – 110 кВ

V. ЗАХРАНВАНЕ

1. Захранване: 3 фазна връзка до 380 в./плюс минус 10%/, 50 или 60 херца

VI. КОНСУМАЦИЯ

1.Без генератор – 3,5кВа

2. DSI – 1.5uBa

VII. ПРОИЗВОДСТВО НА АПАРАТА

1.Година на производство – не по-рано от 2003 година